## Especifiaciones técnicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PROCESO CCENEG-057-01-2021 VERSIÓN DEFINITIVA
No. | Código | Nombre del equipo | ¿Requiere aportar Registro Sanitario o Permiso de Comercialización con la Oferta? | Es considerado Vital no disponible | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
1 | EB-AMP001 | Bascula de Pie con Tallimetro | NO REQUIERE | NO APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Báscula Electrónica grado médico de fácil limpieza y desinfección.
Acabados en pintura electroestática.
Capacidad de peso de 0 kg a 250 kg o mayor.
Sensibilidad o resolucion de 100 gramos o menor.
Display que muestre unidades de medida en kilogramos, adicionalmente puede incluir la opción de pesaje en libras
Indicador de batería baja.
Plataforma antideslizante.
Tallímetro con límite 1,95mts o más y señalador de medida.
2. FUNCIONES
HOLD
TARA.
Ajuste automático a cero.
Auto apagado.
3. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Requerimientos eléctricos: 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC - Conexión estándar para Colombia.
Sistema de fácil desplazamiento con ruedas.
Baterías recargables (Cargador incluido interno o externo).
4. DOCUMENTOS
4.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien.
4.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil del equipo es mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica, para el equipo
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5) años, para el equipo, contados a partir del recibo a satisfacción por la Entidad Compradora
4.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, adjuntar la copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Adjuntar la copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía del equipo: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración.
2 | EB-AMP006 | Carro de Medicamentos | NO REQUIERE | NO APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Carro de unidosis de 30 compartimientos o mayor.
Estructura metálica acero inoxidable y/o cold Rolled: - Acabado en pintura electroestática. - Calibre 20.
De fácil limpieza y desinfección.
Mínimo dos (2) gavetas superiores para medicamentos.
Gaveta inferior tipo alacena de dos puertas.
Sistemas de bloqueo general en los cajones, ya sea con cerradura reservada de llave o de código.
Puerta para cierre en acero para las gavetas.
Tapa en acero inoxidable.
Ruedas giratorias de mínimo 4" (+/-1") con frenos de doble bloqueo, mínimo en dos de ellas.
Protector para choques en el perímetro.
Manija ergonómica para transporte.
2. DOCUMENTOS
2.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien.
2.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el bien es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5) años, para el bien ofertado, contados a partir del recibo a satisfacción por la Entidad Compradora
2.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, compromiso de adjuntar la copia del registro de importación al momento de la entrega del bien a la Entidad Compradora
Adjuntar la copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del bien a la Entidad Compradora
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
3 | EB-AMP008 | Desfibrilador con Marcapasos | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Desfibrilador bifásico con monitoreo multiparamétrico.
Rango máximo de descargas hasta 200 Joules o más con sistema de seguridad de descarga por impedancia.
Desfibrilación seleccionable manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo.
Con selector de nivel de energía para descarga.
Capacidad de auto descarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
Con sistema para probar energía de descarga o prueba automática del desfibrilador.
Tiempo de carga de 7 segundos o menor para máxima energía con batería o red AC.
Recuperación de la línea base después de una descarga de desfibrilación en 3 segundos o menos.
Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
Con despliegue numérico y de onda de frecuencia cardiaca y trazo de ECG seleccionable entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
Variación de amplitud de onda.
Despliegue de parámetros en pantalla.
Conector de cable de paciente de cinco leads
Electrodos (Palas) convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
Con posibilidad de uso de electrodos auto adheribles para desfibrilación.
Alarmas ajustables: - De alteraciones en la frecuencia cardiaca. - De desconexión del paciente. - Del nivel de carga de la batería. - Entre otras.
Impresora integrada: - Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. - Modo de operación manual o automático seleccionable por el usuario.
Bateria integrada recargable. Que permita dar más de 50 descargas máxima y/o 180 minutos de monitoreo continuo o 120 minutos de uso de marcapasos en modo fijo.
2. MARCAPASOS EXTERNO
Integrado que use electrodos auto adheribles.
Con amplitud del pulso seleccionable en un rango de 20 mA o menor a 140 mA o mayor.
Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
Frecuencia ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor hasta 170 pulsos por minuto o mayor.
Con activación por modos; fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
3. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Eléctricos110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia.
Los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
4. ACCESORIOS
Un (1) cable de EKG de 5 leads.
Cien (100) unidades de electrodos de EKG
Diez (10) electrodos auto adheribles para desfibrilación (para paciente adulto)
Veinte (20) electrodos auto adheribles para marcapasos
Cinco (5) unidades de papel para la impresora.
2. DOCUMENTOS
2.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
2.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de siete (7) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
2.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, compromiso de adjuntar la copia del registro de importación al momento de la entrega
Adjuntar la copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega
Tiempo de garantía del bien ofertado: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número de permiso de comercialización - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo a la Entidad Compradora, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad Compradora durante la vida útil.
4 | EB-AMP009 | Ecógrafo | REGISTRO SANITARIO | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Ecógrafo portátil
Ecógrafo con aplicaciones para: Obstetricia - Pequeñas partes - Abdominal - Musculo esquelético - Urología - Cardiaco y Vascular.
De alta resolución espacial y temporal de imagen 3D-4D.
Software que permita hacer pre-ajustes deS: - Imagen. - Cálculos, análisis y tendencias configurables. - Reportes.
Sistema de cálculos para todos los estudios.
Que permita ecografía por armónicos.
Control de ganancia y ajuste de la curva TGC.
Zoom de alta resolución en tiempo real por lo menos cinco niveles.
Rango dinámico del sistema mínimo de 96 dB.
Selección al menos de 4 puntos focales.
Disco duro mínimo de 230 GB.
Conectividad a redes de datos y/o Impresora.
Plataforma DICOM 3.0.
Sistema de archivo y almacenamiento de imágenes: -CD. -DVD -USB.
Formato de salida de video: - mpeg - jpeg - bmp - avi.
Modos de imagen: B, M, doppler (COLOR, PW, CW, Espectral).
3. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Pantalla LCD de 15” o mayor, con movimientos laterales y cambio de altura.
Teclado alfanumérico con iluminación.
Puertos de conexión, mínimo tres para transductores en simultánea.
Altavoces con calidad de audio.
Impresora térmica a Blanco y negro con calidad fotográfica
Requerimientos eléctricos: 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC - Conexión estándar para Colombia.
4. ACCESORIOS
Un (1) Transductor convexo multifrecuencia 3 MHz o menos a 5 MHz o más.
Un (1) Transductor lineal 5 o menos a 10 MHZ o más.
Un (1) Transductor endocavotario 4 o menos a 8 MHz o más.
2. DOCUMENTOS
2.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Registro Sanitario vigente, en el cual debe ser verificable que dicho registro fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
2.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de siete (7) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
2.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Registro Sanitario - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Certificado de calibración, al momento de la entrega del bien ofertado, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del bien ofertado y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad compradora durante la vida útil.
5 | EB-AMP010 | Electrocardiógrafo | REGISTRO SANITARIO | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Electrocardiógrafo de tres canales con pantalla LCD de mínimo 4.3" o superior.
Visualización de doce (12) derivaciones.
Teclado y /o pantalla táctil.
Velocidad del registro de 25 y 50 mm/seg.
Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.
Interpretación automática para paciente adulto y pediátrico. (Neonatal - opcional).
Sistema de grabación y memoria almacenadora de estudios que permita recuperar, observar e imprimir ECG.
Sistema de detección de mala conexión de electrodos o artefactos.
Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.
Filtros de línea de 60Hz, EMG 35Hz o 40Hz y de base.
Protección contra descarga de desfibrilador.
Detección de marcapasos.
Impresión térmica de 12 derivaciones.
Batería recargable con una duración mínima de 60 minutos o que permita realizar mínimo 25 registros.
Con conectividad a otros sistemas de datos.
3. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia. Idioma;
Los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
4. ACCESORIOS
Dos (2) cables de paciente de 10 leads.
Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Adultos)
Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Pediatricos)
Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Adultos)
Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Pediatricos)
Cien (100) electrodos adheribles para EKG.
Diez (10) unidades de papel para impresión.
2. DOCUMENTOS
2.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Registro Sanitario vigente, en el cual debe ser verificable que dicho registro fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
2.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de siete (7) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
2.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción de la Entidad Compradora. - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Registro Sanitario - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del bien ofertado, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del bien ofertado y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad Compradora durante la vida útil.
6 | EB-AMP014 | Esterilizador de Baja Temperatura | REGISTRO SANITARIO | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Esterilizador de baja temperatura con microprocesador.
Cámara rectangular de esterilizador
Con capacidad de 120 Lt o más, y doble puerta.
Sin emisiones nocivas al ambiente.
Con ciclos programados para instrumentación, cables y materiales específicos.
Pantalla LCD que permita visualizar: - Estado de ciclo. - Temperatura y presión de la cámara. - Agente esterilizante: peróxido, formaldehido o plasma - Concentración de agente esterilizante. (Opcional) - Tiempo de ciclo de 60 minutos. - Ciclos requeridos: vacio, inyección, difusión, plasma o vapor de acuerdo al tipo de agente esterilizante.
Registrador grafico o impresora.
Alarmas audibles y visibles
Alimentación electrica trifásica
2. ACCESORIOS
Dos (2) canastillas de carga según volumen de la cámara.
Diez (10) unidades de papel para impresión
Agente esterilizante para cien (100) cargas
Una (1) incubadora de biologicos
Una (1) selladora para el tipo de esterilización solicitado con los consumibles necesarios para garantizar minimo un mes de funcionamiento.
3. DOCUMENTOS
3.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Registro Sanitario vigente, en el cual debe ser verificable que dicho registro fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
3.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de 10 años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
3.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Registro Sanitario - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad Compradora durante la vida útil.
7 | EB-AMP020 | Laringoscopio Adulto | REGISTRO SANITARIO | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Asa, Soporte cilíndrico para batería tipo C, esterilizable.
Hojas en acero inoxidable
El equipo debe contar con estuche de transporte
Con socket de luz LED.
2. ACCESORIOS
Juego de Hojas de fibra óptica: - Dos (2) hojas curvas para adultos. - Dos (2) hojas rectas para adultos.
3. DOCUMENTOS
3.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Registro Sanitario vigente, en el cual debe ser verificable que dicho registro fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
3.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
3.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Registro Sanitario - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
8 | EB-AMP021 | Lámpara Cielítica | REGISTRO SANITARIO | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Dos satélites soporte cielítico con rotación de 360° y escualizables.
De material resistente a los agentes desinfectantes.
Luz tipo LED.
Temperatura de luz mínimo 3500º K.
Vida útil de los LEDs mínimo de 30.000 horas.
Con intensidad graduable igual o superior a 160.000 Lux para la lámpara principal y 100 Lux o más para el satélite.
Campo de luz regulable en diámetro desde 20 cm o menor hasta 30 cm o mayor de forma electrónica.
Profundidad del área de trabajo de 30 cm o superior.
Sistema de eliminación de sombras.
Debe contar con sistema de iluminación para cirugías endoscopicas y laparoscopicas
Control de pared y control en la lámpara.
2. ACCESORIOS
Dos (2) juegos de manilares (mangos) esterilizables.
3. DOCUMENTOS
3.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Registro Sanitario vigente, en el cual debe ser verificable que dicho registro fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
3.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de 10 años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
3.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Registro Sanitario - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
9 | EB-AMP023 | Monitor de Signos Vitales Con 2ibp, Gc | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Monitor de signos vitales para neonatos, pediátricos y adultos.
Con pantalla LCD TFT, color 12" o más. Pantalla táctil o con perilla de selección y confirmación.
Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Toma de presión no invasiva NIBP de modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo.
Dos presiones invasivas (2 IPB) con visualización del PPV (variabilidad de presión de pulso) o SPV (variabilidad de presión sistólica).
Despliegue numérico y de gráficas fisiológicas en pantalla, al menos 6 curvas simultáneas.
ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 3 curvas a elegir de entre 5 derivaciones o más.
Frecuencia cardiaca.
Capacidad de detección automáticas de diferentes arritmias.
Frecuencia respiratoria.
Saturación de oxígeno (SPO2). Que emplee algoritmos de saturometria, reconocidos y utilizados en distintas marcas de monitores.
Presión no invasiva (NIBP) (sistólica, diastólica y media).
Gasto cardiaco (GC).
Temperatura (°C).
Tendencia gráficas y/o numéricas de los parámetros de 24 horas como mínimo seleccionables por el usuario.
2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
Saturación de oxígeno.
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica).
Frecuencia respiratoria.
Temperatura.
Almacenamiento en memoria de las mediciones realizadas.
Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Detección de marcapasos.
Protección contra interferencias de unidades electro quirúrgicas y descargas de Desfibriladores.
3. PRECISION O RESOLUCIÓN
FC= igual o menos a 5 latidos por minuto.
NIBP= igual o menos a 6mmHg.
SPO2= igual o menos a 2 %.
4. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia.
Batería recargable de 2 horas de autonomía mínimo.
Idioma, los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
5. ACCESORIOS
Tres (3) Sensores de SPO2. Por cada monitor
Tres (3) Cables de EKG de 5 leads sin conexiones intermedias (no latiguillos separables). Por cada monitor
Tres (3) Sensores de temperatura reutilizables o Cinco (5) cajas x 20 desechables. Por cada monitor
Tres (3) juego de brazaletes NIBP; libre de latex, en material anti alérgico. Así: - Uno (1) para Adulto estandar. - Uno (1) para Adulto obeso. - Uno (1) para Joven. - Uno (1) para infante. Por cada monitor
Tres (3) Manguera extensión NIBP. Por cada monitor
6. DOCUMENTOS
6.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
6.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de siete (7) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
6.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del bien ofertado y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad Compradora durante la vida útil.
10 | EB-AMP024 | Monitor de Signos Vitales Con 2ibp, Co2, Gc | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Monitor de signos vitales para neonatos, pediátricos y adultos.
Con pantalla LCD TFT, color 12" o más. Pantalla táctil o con perilla de selección y confirmación.
Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Toma de presión no invasiva NIBP de modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo.
Dos presiones invasivas (2 IPB) con visualización del PPV (variabilidad de presión de pulso) o SPV (variabilidad de presión sistólica).
Despliegue numérico y de gráficas fisiológicas en pantalla, al menos 6 curvas simultáneas.
ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 3 curvas a elegir de entre 5 derivaciones o más.
Frecuencia cardiaca.
Capacidad de detección automáticas de diferentes arritmias.
Frecuencia respiratoria.
Saturación de oxígeno (SPO2). Que emplee algoritmos de saturometria, reconocidos y utilizados en distintas marcas de monitores.
Presión no invasiva (NIBP) (sistólica, diastólica y media).
Capnografía (CO2).
Gasto cardiaco (GC).
Capacidad de realizar cálculos de dosis de medicamentos, función Pulmonar y cálculos hemodinámicos.
Temperatura (°C).
Tendencia gráficas y/o numéricas de los parámetros de 24 horas como mínimo seleccionables por el usuario.
2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
Saturación de oxígeno.
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica).
Frecuencia respiratoria.
Temperatura.
Almacenamiento en memoria de las mediciones realizadas.
Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Detección de marcapasos.
Protección contra interferencias de unidades electro quirúrgicas y descargas de Desfibriladores.
3. PRECISION O RESOLUCIÓN
FC = igual o menos a 5 latidos por minuto.
NIBP= igual o menos a 6mmHg.
SPO2= igual o menos a 2 %.
4. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia.
Batería recargable de 2 horas de autonomía mínimo.
Peso de monitor máximo 7kg con batería incluida.
Idioma, los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
5. ACCESORIOS POR MONITOR
Tres (3) Sensores de SPO2. Por cada monitor
Tres (3) Cables de EKG de 5 leads sin conexiones intermedias (no latiguillos separables). Por cada monitor
Tres (3) Sensores de temperatura reutilizables o Cinco (5) cajas x 20 desechables. Por cada monitor
Tres (3) juego de brazaletes NIBP; libre de latex, en material anti alérgico. Así: - Uno (1) para Adulto estandar. - Uno (1) para Adulto obeso. - Uno (1) para Joven. - Uno (1) para infante. Por cada monitor
Tres (3) Manguera extensión NIBP. Por cada monitor
5. ACCESORIOS: Una (1) Central de monitoreo
Pantalla 19" o mayor.
Administración simplificada de pacientes, con adquisición de datos por pantalla touchscreen y/o ratón y teclado.
Visualización de todos los datos provenientes de los monitores de cama (mínimo 4 ondas).
Visualización de todos los pacientes y posibilidad de seleccionar los que se desee visualizar.
Revisión de ondas y datos numéricos.
Tendencia de signos vitales personalizables.
Historial de alarmas.
Alarma sonora y luminosa con volumen ajustable.
Herramientas para gestión médica y de enfermería.
Gran capacidad de almacenamiento.
Conectividad a redes de datos.
Impresora Láser.
CPU
6. DOCUMENTOS
6.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
6.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de siete (7) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
6.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del bien ofertado y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad Compradora durante la vida útil.
11 | EB-AMP025 | Monitor Pulsoxímetro Portátil | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Pulsoxímetro para adulto/pediatrico/neonatal.
Pantalla LCD.
Capacidad de almacenamiento de datos en memoria.
Alarma visual y audible ajustable.
Con puerto salida de datos.
Visualización de los valores numéricos: - Spo2, precisión o exactitud del 2% o menor. - Frecuencia cardiaca. - Curva plestismografica.
2. ACCESORIOS
Una (1) batería recargable.
Un (1) cargador de corriente.
3. DOCUMENTOS
3.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
3.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
3.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
12 | EB-AMP026 | Monitor de Signos Vitales Basico | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Monitor de signos vitales para neonatos, pediátricos y adultos.
Con pantalla LCD TFT, táctil, color, 10" o más.
Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Toma de presión no invasiva NIBP de modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo.
Despliegue numérico y de gráficas fisiológicas en pantalla, al menos 4 curvas simultáneas.
ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones o más.
Frecuencia cardiaca.
Capacidad de detección automáticas de diferentes arritmias.
Frecuencia respiratoria.
Saturación de oxígeno (SPO2). Que emplee algoritmos de saturometria, reconocidos y utilizados en distintas marcas de monitores.
Presión no invasiva (NIBP) (sistólica, diastólica y media).
Tendencias gráficas y/o numéricas de los parámetros.
2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
Saturación de oxígeno.
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica).
Frecuencia respiratoria.
Almacenamiento en memoria de las mediciones realizadas.
Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Protección contra interferencias de unidades electro quirúrgicas y descargas de Desfibriladores.
3. PRECISION O RESOLUCIÓN
FC= igual o menos a 5 latidos por minuto.
NIBP= igual o menos a 6mmHg.
SPO2= igual o menos a 2 %.
4. REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia.
Batería recargable de 2 horas de autonomía mínimo.
Idioma, los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
5. ACCESORIOS
Un (1) Sensores de SPO2. Por cada monitor
Un (1) Cables de EKG de 5 leads sin conexiones intermedias (no latiguillos separables). Por cada monitor
Un (1) Sensores de temperatura reutilizables o Cinco (5) cajas x 20 desechables. Por cada monitor
Un (1) juego de brazaletes NIBP; libre de latex, en material anti alérgico. Así: - Uno (1) para Adulto estandar. - Uno (1) para Adulto obeso. - Uno (1) para Joven. - Uno (1) para infante. Por cada monitor
Una (1) manguera extensión NIBP. Por cada monitor
6. DOCUMENTOS
6.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
6.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de siete (7) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
6.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
Garantia de que las actualizaciones de software, se realizaran acorde con los desarrollos tecnológicos del modelo del bien ofertado y deberán ser parte del soporte post-venta, sin generar costos adicionales para la Entidad Compradora durante la vida útil.
13 | EB-AMP033 | Succionador de Transporte | REGISTRO SANITARIO | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Desplazamiento: 0 hasta 15 I/min o más.
Presión Máxima: 560 mmHg o mejor.
Clasificación de Funcionamiento: Continua.
Nivel Acústico: 60 dB o menor.
Tipo de Bomba de Vacío: Pistón sin lubricación.
Capacidad reservorio: 800 cc o mayor.
Requerimientos eléctricos: 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC - Conexión estándar para Colombia.
Con sistema de protección contra sobrellenado
Asa para transporte.
2. ACCESORIOS
Diez (10) filtros hidrofóbicos.
Diez (10) mangueras siliconadas.
3. DOCUMENTOS
3.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Copia del Registro Sanitario vigente, en el cual debe ser verificable que dicho registro fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Para producto extranjero, copia del documento que cumpla con alguna de las siguientes normas FDA, CE, TUV, DIN o JIS.
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
3.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
3.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Registro Sanitario - Numero del certificado FDA, CE, TUV, DIN o JIS. - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
14 | EB-AMP048 | RAYOS X PORTATIL | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
1. Generador:
Potencia de salida 30 kW o mayor
Generador de alta frecuencia
Rango de kV desde mínimo 40KV a 130 KV o superior
Corriente máxima: 300mA o superior
Rango de mAs: desde 0,5 mAs o menor hasta 320 mAs o superior
Tiempo de exposición: Menor o igual a 4 ms
2. Tubo:
Ánodo giratorio con capacidad de almacenamiento térmico hasta 100.000 HU
Punto focal fino de máximo 0,6mm
Punto focal grueso de máximo 1.5mm
3. Colimador:
Colimador manual con lámpara de luz y rotación de +90º a 90º
4. Movimientos del tubo:
Rotación del tubo de Rx de +/- 90º o superior
Distacia Foco-Piso (SID) 200 cm o superior
5. Detector:
Con centellado de Yoduro de Cesio
Tamaño de detector en pulgadas desde 14 x 17” +/-3%
Tamaño del pixel 200um o menor
Matriz activa mayor o igual de 2000 x 2000 pixeles
Conversion análogo a digital de 14 bits minimo
Tiempo de carga de la bateria del detector: máximo 4 horas para el 100% de la carga.
Bateria recargable
Autonomia de la bateria: 500 imágenes o más, o 3 horas mínimo en su uso regular.
6. Conectividad:
Capacidad de almacenamiento en disco duro mínimo 9,500 imágenes
2 Puertos USB externos
Conectividad DICOM, DICOM Send, DICOM Worklist, DICOM MPPS, DICOM Print.
7. Consola:
Pantalla táctil de mínimo 15”
8. Otras características:
Tiempo de encendido menor a 120 s.
Protocolo para procesamiento de imagenés, especialmente tórax
9. DOCUMENTOS
9.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Certificación vigente expedida por la autoridad certificadora competente o la declaración de conformidad expedida por el fabricante en relación con el cumplimiento de las normas FDA y CE
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
9.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
9.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado (un ingeniero bomédico, tecnólogo o técnico con capacitación especifica en el equipo ofertado en relación con el descripción y la marca del equipo) a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - La certificación emitida por el proveedor de la vinculación laboral del ingeniero, tecnólogo o técnico certificado. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo dos (2) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
15 | EB-AMP049 | MONITOR INTERMEDIO | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Monitor de signos vitales con tipo de paciente seleccionable por el usuario (adulto / pediatrico).
Configuracion estándar: ECG, Spo2, Temp, NIBP, frecuencia respiratoria.
Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas mínimo, de todos los parametros monitorizados, seleccionables por el usuario.
Pantalla LCD o TFT de mínimo 8"
2. ECG:
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Derivaciones monitorizadas al menos DI, DII, DIII
Despliegue simultáneo en pantalla de mínimo dos derivaciones, elegidas por el usuario entre las disponibles seleccionables.
Análisis de arritmias.
Protección contra descarga de desfibrilador.
Detección de marcapasos.
Análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas.
Autodetección de cable de 3 o 5 derivaciones automático
3. Spo2:
Curva de pletismografía.
Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
4. Temperatura minimo 1 canal
5. Presión arterial no invasiva (NIBP):
Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica,diastólica y media).
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo programables por el usuario
Rango de error en la medida de máximo ±5 mmHg
6. Respiración:
Curva de Respiración.
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
7. Alarmas audibles y visuales:
Saturación de oxígeno.
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial no invasiva (NIBP)
Temperatura.
Frecuencia respiratoria.
Alarma de apnea.
Alarma de arritmia.
Con silenciador de alarmas.
Identificación de alarmas visuales mediante código de colores, clasificadas por tipo de alarma
Límites de alarmas en cada parámetro monitorizado, configurables por el usuario
8. Batería recargable, con autonomía mínimo de 90 minutos.
9. Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60 Hz
10. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español
11. Gráficas en pantalla de mínimo 2 ondas simultáneas
12. Disponible conexión a central de monitoreo
13. Accesorios:
Dos (2) pinzas de Spo2 adultos reusable. Veinte (20) sensores desechables.
Veinte (20) brazaletes reusables NIBP adulto (normal), cuatro (4) mangueras de acople rapido de mínimo 2 metros.
Cuatro (4) sensores de temperatura
Dos (2) cables troncal ECG de mínimo 5 latiguillos
Un (1) soporte de pared o soporte rodable con sistema de freno (original del fabricante)
Un (1) cable de poder grado hospitalario
14. DOCUMENTOS
14.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Certificación vigente expedida por la autoridad certificadora competente o la declaración de conformidad expedida por el fabricante en relación con el cumplimiento de las normas FDA y CE
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
14.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
14.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado (un ingeniero bomédico, tecnólogo o técnico con capacitación especifica en el equipo ofertado en relación con el descripción y la marca del equipo) a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - La certificación emitida por el proveedor de la vinculación laboral del ingeniero, tecnólogo o técnico certificado. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo dos (2) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
16 | EB-AMP050 | MONITOR UCI | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Monitor de signos vitales con tipo de paciente seleccionable por el usuario (adulto / pediatrico).
Configuracion estándar: ECG, Spo2, 2Temp, NIBP, frecuencia respiratoria, IBP.
Monitor multiparámetros preconfigurado
Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas mínimo, de todos los parametros monitorizados, seleccionables por el usuario.
Pantalla LCD o TFT de mínimo 10"
2. ECG:
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Derivaciones monitorizadas aVR, aVF, aVL, I, II, III y al menos (1) precordial.
Despliegue simultáneo en pantalla de mínimo dos derivaciones, elegidas por el usuario entre las disponibles seleccionables.
Análisis de arritmias.
Protección contra descarga de desfibrilador.
Detección de marcapasos.
Analisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas.
3. Spo2:
Curva de pletismografía.
Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
4. Temperatura:
Temperatura en mínimo dos canales.
Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea.
Medición y visualización del cálculo de la diferencia entre la de temperatura de cada sensor.
5. Presión arterial no invasiva (NIBP):
Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica,diastólica y media).
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo programables por el usuario
Rango de error en la medida de máximo ±5 mmHg
6. Respiración:
Curva de respiración.
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
7. Presión arterial invasiva (IBP)
Al menos un canal
Etiquetado de al menos los siguientes sitios de medición: Pulmonar, intracraneana, venosa central, arterial, ventricular y auricular.
Rango de error en la medida de máximo ±2 mmHg
8. Alarmas audibles y visuales:
Saturación de oxígeno.
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial no invasiva (NIBP)
Temperatura.
Frecuencia respiratoria.
Presión invasiva (IBP)
Alarma de apnea.
Alarma de arritmia.
Con silenciador de alarmas.
Identificación de alarmas visuales mediante código de colores, clasificadas por tipo de alarma.
Límites de alarmas en cada parámetro monitorizado, configurables por el usuario
9. Batería recargable, con autonomía mínimo de 90 minutos.
10. Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60 Hz
11. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español
12. Gráficas en pantalla de mínimo 6 ondas simultáneas
13. Disponible conexión a central de monitoreo
14. Accesorios mínimos incluidos:
Dos (2) pinzas de Spo2 adultos reusable. Veinte (20) sensores desechables.
Veinte (20) brazaletes reusables NIBP adulto (normal), cuatro (4) mangueras de acople rapido de mínimo 2 metros.
Cuatro (4) sensores de temperatura
Dos (2) cables de extension IBP
Diez (10) transductores para IBP
Dos (2) cables troncal ECG de mínimo 5 latiguillos
Un (1) soporte de pared o soporte rodable con sistema de freno (original del fabricante)
Un (1) cable de poder grado hospitalario
15. DOCUMENTOS
15.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Certificación vigente expedida por la autoridad certificadora competente o la declaración de conformidad expedida por el fabricante en relación con el cumplimiento de las normas FDA y CE
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
15.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
15.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado (un ingeniero bomédico, tecnólogo o técnico con capacitación especifica en el equipo ofertado en relación con el descripción y la marca del equipo) a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - La certificación emitida por el proveedor de la vinculación laboral del ingeniero, tecnólogo o técnico certificado. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo dos (2) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.
17 | EB-AMP051 | MONITOR UCI-CO2 | PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN | SI APLICA | 1. CONDICIONES GENERALES
Monitor de signos vitales con tipo de paciente seleccionable por el usuario (adulto / pediatrico).
Configuracion estándar: ECG, Spo2, 2Temp, NIBP, frecuencia respiratoria, IBP, capnografia
Puede ser monitor modular.
Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas mínimo, de todos los parametros monitorizados, seleccionables por el usuario.
Pantalla LCD o TFT de mínimo 10"
2. ECG:
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Derivaciones monitorizadas aVR, aVF, aVL, I, II, III y al menos (1) precordial.
Despliegue simultáneo en pantalla de mínimo dos derivaciones, elegidas por el usuario entre las disponibles seleccionables.
Análisis de arritmias.
Protección contra descarga de desfibrilador.
Detección de marcapasos.
Análisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas.
3. Spo2:
Curva de pletismografía.
Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
4. Temperatura:
Temperatura en mínimo dos canales.
Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea.
Medición y visualización del cálculo de la diferencia entre la de temperatura de cada sensor.
5. Presión arterial no invasiva (NIBP):
Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica,diastólica y media).
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo programables por el usuario
Rango de error en la medida de máximo ±5 mmHg
6. Respiración:
Curva de Respiración.
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
7. Presión arterial invasiva (IBP)
Al menos un canal.
Etiquetado de al menos los siguientes sitios de medición: Pulmonar, intracraneana, venosa central, arterial, ventricular y auricular.
Rango de error en la medida de máximo ±2 mmHg
8. Capnografía:
Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
9. Alarmas audibles y visuales:
Saturación de oxígeno.
Frecuencia cardiaca.
Presión arterial no invasiva (NIBP)
Temperatura.
Frecuencia respiratoria.
Presión invasiva (IBP)
Alarma de apnea.
Alarma de arritmia.
Con silenciador de alarmas.
Identificación de alarmas visuales mediante código de colores, clasificadas por tipo de alarma
Límites de alarmas en cada parámetro monitorizado, configurables por el usuario
10. Batería recargable, con autonomía mínimo de 90 minutos.
11. Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60 Hz
12. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español
13. Gráficas en pantalla de mínimo 6 ondas simultáneas
14. Disponible conexión a central de monitoreo
15. Accesorios mínimos incluidos:
Dos (2) pinzas de Spo2 adultos reusable. Veinte (20) sensores desechables.
Veinte (20) brazaletes reusables NIBP adulto (normal), cuatro (4) mangueras de acople rapido de mínimo 2 metros.
Cuatro (4) sensores de temperatura
Dos (2) cables de extension IBP
Diez (10) transductores para IBP
Dos (2) cables troncal ECG de mínimo 5 latiguillos
Un (1) soporte de pared o soporte rodable con sistema de freno (original del fabricante)
Un (1) cable de poder grado hospitalario
16. DOCUMENTOS
16.1 EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Copia del Permiso de comercialización vigente, en el cual debe ser verificable que dicho permiso fue emitido a nombre de la Proponente que realiza la Oferta emitido por el INVIMA.
Copia del certificado de CCAA (Certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos) vigente en el cual debe ser verificable que el certificado fue emitido a nombre de la empresa que realiza la oferta
Certificación vigente expedida por la autoridad certificadora competente o la declaración de conformidad expedida por el fabricante en relación con el cumplimiento de las normas FDA y CE
Para producto nacional, copia del certificado de calidad del bien ofertado.
16.2. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DONDE SE EVIDENCIE:
Copia del certificado vigente emitido por fabrica de distribuidor directo en colombia con la debida traducción al castellano, la cual establezca que el Proveedor puede comercializar el equipo. No son aceptadas cadenas de distribución a través de comercializadores
Certificación que establezca que la vida útil mínimo de cinco (5) años
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada, no tiene alertas sanitarias vigentes o abiertas
Certificado que establezaca que actualmente el modelo y referencia ofertada no ha sido retirados del mercado
Que el equipo es nuevo y actualmente esté en producción por parte del fabricante
Garantía de que el documento que describe las caracteristicas tecnológicas corresponde a las establecidas por fabrica
Garantía de la consecución de repuestos, accesorios e insumos originales por mínimo cinco (5), contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora
16.3. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR A LA ENTIDAD COMPRADORA CON EL EQUIPO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
Para producto extranjero, copia del registro de importación al momento de la entrega del equipo
Copia de la declaración de conformidad del fabricante (donde se evidencie: marca - modelo - referencia - número de lote y/o serie), al momento de la entrega del equipo
Tiempo de garantía: - Mínimo de tres (3) años, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido.
Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el Proveedor deberá realizarlos.
Relación del personal calificado (un ingeniero bomédico, tecnólogo o técnico con capacitación especifica en el equipo ofertado en relación con el descripción y la marca del equipo) a cargo de los mantenimientos, número de contacto, e-mail. - Anexar mínimo tres (3) hoja de vida con soportes. - Experiencia de mínimo dos (2) años en mantenimiento de dispositivos médicos. - La certificación emitida por el proveedor de la vinculación laboral del ingeniero, tecnólogo o técnico certificado. - Cumplimiento del artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
Entregar a la Entidad Compradora los manuales de usuario y/o servicio técnico del fabricante, en español o en su ídioma de origen con su traducción al idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el protocolo de mantenimiento preventivo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora la guía rápida de manejo en idioma castellano, al momento de la entrega del equipo
Entregar a la Entidad Compradora el listado de repuestos, accesorios e insumos con su correspondiente codigo o referencia de pedido, al momento de la entrega del equipo
Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: - Tiempo de duración de la capacitación. - Mínimo dos (2) capacitación por cada año de garantía. - Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida
El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora un formato de hoja de vida por cada equipo, en el cual se indique por lo menos: - Marca, modelo y/o referencia, número de serie, país de origen. - Número Permiso de Comercialización - Numero del certificado FDA, CE - Número de activo y ubicación del equipo. - Datos del proveedor. - Fecha de Fabricación - Fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento. - Fecha de inicio de garantia y fecha fin de garantia. - Caracteristicas Tecnológicas acorde con la ficha técnica del bien. - Listado de accesorios (si requiere) - Espacio para diligenciamiento de registro de mantenimiento, el cual permita registrar las actividades realizadas y repuestos cambiados en las visitas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nota: El formato de hoja de vida y de registro de mantenimiento que debe entegar el Proveedor es en el propio o en el de la Entidad Compradora si esta así lo decide.
Adjuntar el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo al Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el bien ofertado no requiere calibración.

## VERIFICACIÓN (hidden)
TODOS LOS ÍTEMS |  | OFRECE | NO OFRECE
EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO OFRECE O NO OFRECE CUMPLE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN
1 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.
2 | EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y DE LOS ACCESORIOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.
3 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO.
4 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ:
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESP QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO.
5 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ:
CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.
6 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE:
MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES.
7 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
8 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO OFERTADO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL PERSONAL QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO.
9 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO TRES (3) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO PARA LOS SIGUIENTES GRUPOS Y EQUIPOS: GRUPO 1 AUDIOLOGIA GRUPO 4 ADQUISICION POR ITEM: * ITEM 13 ESTERILIZADOR A VAPOR PARA ODONTOLOGIA *ITEM 14 MONITOR FETAL ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES DEL EQUIPO Y SE SUMINISTRARAN LOS KITS, INSUMOS, FILTROS, EMPAQUES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN SIN COSTO ALGUNO PARA LA DISAN. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
EL OFERENTE GARANTIZA QUE DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO PARA EL SIGUIENTE GRUPO Y EQUIPO: GRUPO 3 TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN GRUPO 4 ADQUISICIÓN POR ITEM: *ITEM 15 NEVERA HORIZONTAL PARA REFRIGERACIÓN DE BIOLOGICOS ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES DEL EQUIPO Y SE SUMINISTRARAN LOS KITS, INSUMOS, FILTROS, EMPAQUES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN SIN COSTO ALGUNO PARA LA DISAN. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
10 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS SIN COSTO ALGUNO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA.
11 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTE CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.
DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
12 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DISAN O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR.
13 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN.
14 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP.
15 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL.
16 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.
17 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SEA RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP.
18 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE VERIFICARA LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.
19 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP.
20 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO O SERVICIO Y DE LOS DE OTROS CONTRATISTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS.
21 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE TOMARA TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.
22 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.
23 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN.
24 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA LOS BIENES ADJUDICADOS CON DOS PLACAS METÁLICAS, EN LUGAR DE FÁCIL VISUALIZACIÓN O ESCRITO EN ANTI-RELIEVE SOBRE EL CUERPO DEL EQUIPO, CUANDO SU MATERIAL ASÍ LO PERMITA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS.
PRIMERA PLACA
PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
SEGUNDA PLACA
PARA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.
NÚMERO DEL CONTRATO: _________________________________.
CONTRATISTA: _________________________________________.
TELÉFONO DEL CONTRATISTA 24 HORAS: __________ / __________.
FAX DEL CONTRATISTA 24 HORAS: ____________ / ____________.
EL TAMAÑO DE LOS AVISOS SERÁ PROPORCIONAL AL BIEN QUE IDENTIFICAN, SIEMPRE VISIBLES, LEGIBLES Y DE MUY DIFÍCIL ELIMINACIÓN. LAS PLACAS, NO SE PODRÁN ARRANCAR MANUALMENTE Y NO DEBEN DAÑAR LOS BIENES. SE EXCEPTÚAN DE LAS PLACAS LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE.
25 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL
26 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL
27 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.
28 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD.
29 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES
30 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REQUIERAN CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA INSTALACIÓN, UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL PROCESO SE COORDINARA CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL GRUPO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD LA VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL
31 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN TECNICA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIÓMEDICOS EN LA OPERACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.