## LISTA
2 | Estetoscopios
| 1 | Estetoscopio doble adulto
| 2 | Estetoscopio doble pediátrico
| 3 | Estetoscopio sencillo
| 4 | Estetoscopio doble neonatal
3 | Estuche de diagnóstico
| 1 | Estuche de diagnóstico con led
| 2 | Estuche de diagnóstico con fibra óptica
| 3 | Estuche de diagnóstico con fibra óptica, de pared
| 4 | Estuche de diagnóstico con led, de pared
4 | Lampara de Examinación
| 1 | Lampara de Examinación de un LED, cabezal pequeño
| 2 | Lampara de Examinación de varios LEDS, cabezal grande
8 | Esfigmomanómetro
| 1 | Esfigmomanómetro aneroide de pared
| 2 | Esfigmomanómetro aneroide de pedestal
| 3 | Esfigmomanómetro aneroide portátil

## 2.1 ESTETOS DOBLE ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | Fonendoscopio doble
2 | Nombre genérico | Estestoscopio de cápsula doble
3 | Nombre GMDN | ESTETOSCOPIO
4 | Definición GMDN/UMDNS | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta externa, hospitalización, urgencias
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.-Arco y auriculares de acero inoxidable o titanio o aluminio o aluminio-resina. 2.- Dos (2) o más juegos de olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables y que permitan aislamiento acústico. 3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como mínimo. 4.-Cápsula doble para auscultación 4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo 4.2.-Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula 5.-Cápsula para membrana del rango de 4 a 5,5 cm de diámetro. 5.1.-Membrana o diafragma acústica fabricada en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o pieza de contacto doble fresada de gran precisión con membrana. 5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca 6.-Cápsula pequeña dentro del rango de 3 a 3,5 cm de diámetro 6.1.- Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico 7.- Alta sensibilidad acústica 8.- Libre de látex 9.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario | N/A
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Partes y repuestos a entregar | Dos (2)Olivas flexibles Una (1) membrana o diafragma acústico.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 2.2. ESTETOS DOBLE PED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | Fonendoscopio doble pediatrico
2 | Nombre genérico | Estestoscopio de cápsula doble pediatrico
3 | Nombre GMDN | ESTETOSCOPIO
4 | Definición GMDN/UMDNS | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente pediatrico
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta externa, hospitalización, urgencias pediatricas
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.-Arco y auriculares de acero inoxidable o aluminio o titanio o aluminio-resina. 2.- Dos (2) o más juegos de olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables. 3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como minimo. 4.-Cápsula doble para auscultación fabricada en acero inoxidable 4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo 4.2.-Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula 5.-Cápsula para membrana del rango de 3 a 4,5 cm de diámetro. 5.1.-Membrana o diafragma acústica fabricada en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o o fibra de vidrio o pieza de contacto doble fresada de gran precisión con membrana. 5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca 6.-Cápsula pequeña dentro del rango de 2 a 3,5 cm de diámetro 6.1.- Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico 7.- Alta sensibilidad acústica 8.- Libre de látex 9.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario | N/A
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Partes y repuestos a entregar | Dos (2)Olivas flexibles Una (1) membrana o diafragma acústico.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 2.3. ESTETOS SENCILLO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | Fonendoscopio sencillo adulto
2 | Nombre genérico | Estestoscopio de cápsula sencilla
3 | Nombre GMDN | ESTETOSCOPIO
4 | Definición GMDN/UMDNS | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta externa, hospitalización, urgencias
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.-Arco y auriculares de acero inoxidable o aluminio o titanio o aluminio-resina. 2.- Dos (2) o más juegos de olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables. 3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como mínimo. 4.-Cápsula sencilla para auscultación fabricada en acero inoxidable 4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo 5.-Cápsula para membrana del rango de 4 a 5,5 cm de diámetro. 5.1.-Membrana o diafragma acústica fabricada en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o polietileno. 5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca 6.- Libre de látex 7.- Alta sensibilidad acústica 8.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario | N/A
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Partes y repuestos a entregar | Dos (2) Olivas flexibles Una (1) membrana o diafragma acústico.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code
Note on D11: Alejandro Salazar: Cuantos, como validamos esto?

## 2.4. ESTETOS DOBLE NEONATAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | Fonendoscopio neonatal
2 | Nombre genérico | Estestoscopio neonatal
3 | Nombre GMDN | ESTETOSCOPIO
4 | Definición GMDN/UMDNS | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente neonatal
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta externa, hospitalización, urgencias, unidades neonatales
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.-Arco y auriculares de acero inoxidable o aluminio o titanio o aluminio-resina. 2.- Dos (2) o más juegos de olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables, que permitan aislamiento acustico. 3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como mínimo 4.-Cápsula para auscultación fabricada en acero inoxidable 4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo 4.2.-Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula 5.-Cápsula para membrana del rango de 2 a 3,5 cm de diámetro. 5.1.-Membrana o diafragma acústica fabricada en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o polietileno 5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca 7.- Alta sensibilidad acústica 8.- Libre de látex 9.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario | N/A
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Partes y repuestos a entregar | Dos (2) Olivas flexibles Una (1) membrana o diafragma acústico.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 3.1 ESTUCHE Dx LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | EQUIPO DE ORGANOS LED PORTATIL
2 | Nombre genérico | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO
3 | Nombre GMDN | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO
4 | Definición GMDN/UMDNS | Conjunto de instrumentos alimentado mediante batería, para la exploración clínica oftálmica y otoscopia de un paciente, que vienen en un estuche especial e incluyen un oftalmoscopio y un otoscopio (suelen ser los cabezales intercambiables de estos instrumentos) una empuñadura que contiene las baterías comunes a estos equipos de exploración, y los repuestos (p. ej., espéculos de oído o bombillas adicionales). Es reutilizable, aunque algunos estuches pueden incluir también dispositivos de un solo uso
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta Externa y Hospitalización
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.- Estuche de diagnóstico con LED 2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. 2.1.- Lente con aumento mínimo de 2.5X. 2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. 2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. 2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos. 2.5.- Vida útil del LED de 10,000 horas mínimo o 7 años como mínimo. 2.6.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 3.- Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo. 3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros. 3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40. 3.3.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 3.4.- Vida útil del LED de 10,000 horas mínimo o 7 años como mínimo. 4.- Mango metálico de acabado rugoso o estriado. 4.1.- Para uso con batería recargable. 4.2. - Con control de intensidad de luz. 4.3.- Cargador y baterías segùn recomendaciones del fabricante. 5.- Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico de giro. 6.- Con estuche rígido para guardar los accesorios. | Baterias de Ion Litio
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Consumibles | Baterías según recomendaciones del fabricante. Porta-abatelenguas, espéculo nasal, espejo laríngeo.
9 | Accesorios a entregar | Estuche protector para transporte.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 3.2 ESTUCHE Dx FIBRA OPTICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Codigo Colombiano | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL CON FIBRA ÓPTICA
2 | Nombre genérico | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO
3 | Nombre GMDN | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO
4 | Definición GMDN/UMDNS | Conjunto de instrumentos alimentados mediante batería, para la exploración clínica oftálmica y otoscópica de un paciente, que vienen en un estuche especial e incluyen un oftalmoscopio y un otoscopio (suelen ser los cabezales intercambiables de estos instrumentos) una empuñadura que contiene las baterías comunes a estos equipos de exploración, y los repuestos (p. ej., espéculos de oído o bombillas adicionales). Es reutilizable, aunque algunos estuches pueden incluir también dispositivos de un solo uso.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta Externa y Hospitalización
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.- Estuche de diagnóstico con fibra óptica. 2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. 2.1.- Lente con 2.5 aumentos como mínimo. 2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. 2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. 2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos. 2.5.- Vida útil del LED de 10,000 horas o 7 años como mínimo. 2.6.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 3.- Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo. 3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros. 3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40. 3.3.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 4.- Mango metálico de acabado rugoso o estriado 4.1.- Para uso con batería recargable. 4.2. - Con control de intensidad de luz. 4.3.- Cargador y baterías segùn recomendaciones del fabricante. 5.- Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico de giro. 6.- Con estuche rígido para guardar los accesorios. | Baterias de Ion Litio
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Consumibles | Baterías según recomendaciones del fabricante. Porta-abatelenguas, con espéculo nasal, espejo laríngeo.
9 | Accesorios a entregar | Estuche protector para transporte.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 3.3 EQUIPO Dx FO PARED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Codigo Colombiano | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON FIBRA ÓPTICA, DE PARED
2 | Nombre genérico | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO
FINALIDAD
3 | Propósito clínico | Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.
4 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta Externa y Hospitalización
CARACTERISTICAS TECNICAS
5 | Requisitos detallados | 1.- Equipo de órganos con fibra óptica, de pared. 2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. 2.1.- Lente con aumento mínimo de 2.5X. 2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. 2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. 2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos. 2.5.- Vida útil del LED de 10,000 horas o 7 años como mínimo. 2.6.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 3.- Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo. 3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros. 3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40. 3.3.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 4.- Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared. 4.1.- Con dos mangos. 4.2.- Control de intensidad de luz. 4.3.- Cable en espiral. 4.4.- Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base 5.- Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico de giro. 6.- Con dispositivo de seguridad o antirrobo de los cabezales. | Vida útil del LED superior a 11,500 horas o 8 años .
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
6 | Electricidad, agua, gas, fuente de energia, entre otros | El equipo debe contar con alimentacion electrica a 120V y 60 Hz +/- 10% . El equipo debe contar con cable de poder grado hospitalario según los estándares 817 UL y CSA C22.2 Nº 21.
7 | Consumibles | 50 Espéculos desechables. Dispensador de espéculos.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 3.4 EQUIPO Dx LED-PARED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Codigo Colombiano | EQUIPO DE ORGANOS CON LED, DE PARED
2 | Nombre genérico | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO
FINALIDAD
3 | Propósito clínico | Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.
4 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Consulta Externa y Hospitalización
CARACTERISTICAS TECNICAS
5 | Requisitos detallados | 1.- Equipo de órganos con LED, de pared. 2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. 2.1.- Lente con aumento mínimo de 2.5X. 2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. 2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. 2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos. 2.5.- Vida útil del LED de 10,000 horas o 7 años como mínimo. 2.6.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 3.- Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo. 3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros. 3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40. 3.3.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin. 4.- Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared. 4.1.- Con dos mangos. 4.2.- Control de intensidad de luz. 4.3.- Cable en espiral. 4.4.- Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base. 5.- Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico de giro. 6.- Con dispositivo de seguridad o antirrobo de los cabezales. | Vida útil del LED superior a 11,500 horas o 8 años .
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
6 | Electricidad, agua, gas, fuente de energia, entre otros | El equipo debe contar con alimentacion electrica a 120V y 60 Hz +/- 10% El equipo debe contar con cable de poder grado hospitalario según los estándares 817 UL y CSA C22.2 Nº 21.
7 | Consumibles a entregar | 50 Espéculos desechables. Dispensador de espéculos.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 4.1 LAMPARA UN LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | Lámapra auxiliar de un foco
2 | Nombre genérico | Lámpara de examinación de un led, cabezal pequeño
3 | Nombre GMDN | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN
4 | Definición GMDN/UMDNS | Lámparas diseñadas para proporcionar iluminación intensa directa y focalizada en el área dónde se requiera exanimación. Estas lámparas emiten radiación en el espectro de luz visible; y son muy usadas en consultorios médicos y dentales para la exanimación de los pacientes y otros procedimientos como por ejemplo cirugía menor. Las lámparas de exanimación están disponibles en pedestal o base, montadas a la pared, montadas a techo o pueden utilizarse junto con la mesa de exploración.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Equipo que proporciona luz intensa y focalizada para iluminar el área de exanimación o tratamiento del paciente. En espacios pequeños y para procedimientos pequeños, la lámpara de cabezal pequeño es adecuada.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Hospitalizacíon, urgencias, consulta externa, ginecobstetricia
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.- Lámpara de examinación de un LED, cabezal compacto pequeño. 2.- Fuente de luz con LED blanco. 3.- Intensidad de luz ajustable. 4. - Intensidad de luz de 20,000 luxes como mínimo a una distancia entre 30 y 60 cm. 5.- Temperatura de color de 4500 grados Kelvin como mínimo. 6.- Tiempo de vida útil del LED entre 30.000 y 50.000 horas de uso o más. 7.- Longitud del brazo flexible de 79 cm como mínimo. 8.- Con diámetro de iluminación mayor a 10 cm a una distancia de entre 30 y 50 cm. 9.- Soporte con base rodable y freno. | Tiempo de vida útil del LED mayor a 70,000 horas
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Movilidad o portabilidad | Debe contar con un sistema efectivo de estacionamiento, transporte y frenado de emergencia. Las ruedas de la base de la unidad deben ser fácilmente accesibles para la limpieza.
9 | Electricidad, agua, gas, fuente de energia, entre otros | El equipo debe contar con alimentacion electrica a 120V y 60 Hz +/- 10% . El equipo debe contar con cable de poder grado hospitalario según los estándares 817 UL y CSA C22.2 Nº 21. El cable de red del equipo debe tener una longitud mínima de 3 m.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 4.2 LAMPARA VARIOS LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | Lámapra auxiliar de varios focos
2 | Nombre genérico | Lámpara de examinación de varios leds, cabezal grande
3 | Nombre GMDN | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN
4 | Definición GMDN/UMDNS | Lámparas diseñadas para proporcionar iluminación intensa directa y focalizada en el área dónde se requiera exanimación. Estas lámparas emiten radiación en el espectro de luz visible; y son muy usadas en consultorios médicos y dentales para la exanimación de los pacientes y otros procedimientos como por ejemplo cirugía menor. Las lámparas de exanimación están disponibles en pedestal o base, montadas a la pared, montadas a techo o pueden utilizarse junto con la mesa de exploración.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Equipo de varios LED que proporciona luz intensa y focalizada para iluminar el área de exanimación o tratamiento del paciente. Para espacios grandes y procedimientos mayores, la lámpara de cabezal grande es la indicada.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Hospitalizacíon, urgencias, consulta externa, ginecobstetricia
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.- Lámpara de exanimación de varios LEDs, cabezal grande. 2.- Fuente de luz con LEDs blancos. 3.- Intensidad de luz ajustable 4. - Intensidad de luz de 45,000 luxes como mínimo a una distancia entre 30 y 60 cm. 5.- Temperatura de color de 4400 grados Kelvin como mínimo. 7.- Tiempo de vida útil del LED entre 30.000 y 50.000 horas de uso o más. 8.- Cabezal de iluminación de 35 x 22 cm como máximo o 35 cm de diametro. 9.- Longitud del brazo flexible de 79 cm como mínimo. 10.- Con diámetro de iluminación de 15 cm como mínimo a una distancia entre 40 y 60 cm. 11.- Con mango para posicionamiento. 12.- Soporte con base rodable y freno. | Tiempo de vida útil del LED mayor a 50,000 horas
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Movilidad o portabilidad | Debe contar con un sistema efectivo de estacionamiento, transporte y frenado de emergencia. Las ruedas de la base de la unidad deben ser fácilmente accesibles para la limpieza
9 | Electricidad, agua, gas, fuente de energia, entre otros | El equipo debe contar con alimentacion electrica a 120V y 60 Hz +/- 10% . El equipo debe contar con cable de poder grado hospitalario según los estándares 817 UL y CSA C22.2 Nº 21. El cable de red del equipo debe tener una longitud mínima de 3 m.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 8.1 ESFIGMO DE PARED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED.
2 | Nombre genérico | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE.
3 | Nombre GMDN | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED.
4 | Definición GMDN/UMDNS | Un dispositivo que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Un dispositivo que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Médicas y quirúrgicas.
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.- Carátula con Escala: 1.1.- Escala de 0 a 200 o mayor. 1.2.- Rango de error de ± 3 mmHg o menor. 1.3.- Con Mínima división de escala de 2 mmHg. 1.4.- Capacidad de giro de mínimo 40º en ambos lados. 2.- Brazaletes: 2.1.- Con bolsas de Insuflación Libres de Látex. 2.2.- Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva. 2.3.- Cierre Tipo Velcro. 3.- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire. 4.-Mangueras o Tubos en Espiral Libres de Látex con longitud de 2 m como mínimo. 5.- Canastilla para guarda de Brazalete y mangueras, integrada o interconstruida. | Rango de error menor a ± 2 mmHg.
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Accesorios a entregar | Debe entregar minimo 5 brazaletes para cada una de las diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 8.2 ESFIGMO DE PEDESTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre Colombiano | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL.
2 | Nombre genérico | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE.
3 | Nombre GMDN | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL.
4 | Definición GMDN/UMDNS | Un dispositivo que consiste de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.
FINALIDAD
5 | Propósito clínico | Un dispositivo que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.
6 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Médicas y quirúrgicas.
CARACTERISTICAS TECNICAS
7 | Requisitos detallados | 1.- Carátula con Escala: 1.1.- Escala mínima de 0 y máxima mayor a 200. 1.2.- Rango de error de ± 3 mmHg o menor. 1.3.- Con Mínima división de escala de 2 mmHg. 1.4.- Capacidad de giro de 40º en ambos lados. 2.- Brazaletes: 2.1.- Con bolsas de Insuflación Libres de Látex integrada. 2.2.- Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva. 2.3.- Cierre Tipo Velcro. 3.- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire. 4- Pedestal con ruedas para desplazamiento y sistema de freno. 5.- Mangueras o Tubos en Espiral Libres de Látex con longitud de 200 cm como mínimo. 6.- Canastilla para guarda de Brazalete y mangueras, integrada o interconstruida al pedestal. | Rango de error menor a ± 2 mmHg.
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
8 | Accesorios a entregar | Debe entregar minimo 5 brazaletes para cada una de las diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code

## 8.3 ESFIGMO PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | Caracteristica técnica adicional
NOMBRE Y CÓDIGOS
1 | Nombre genérico | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL.
2 | Nombre GMDN | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE.
3 | Definición GMDN/UMDNS | Un dispositivo que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.
FINALIDAD
4 | Propósito clínico | Un dispositivo portátil que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide.
5 | Servicios relacionados según lineamientos del sistema unico de habilitación | Médicas y quirúrgicas.
CARACTERISTICAS TECNICAS
6 | Requisitos detallados | 1.- Manómetro tipo reloj con proteccion de caidas: 1.1.- Carátula con Escala graduada de 0 a 200 o mayor. 1.2.- Rango de error de ± 3 mmHg o menor. 1.3.- Con Mínima división de escala de 2 mmHg. 2.- Brazaletes: 2.1.- Con bolsas de Insuflación Libres de Látex integrada. 2.2.- Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva. 2.3.- Cierre Tipo Velcro. 3.- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire. 4.- Mangueras o Tubos Libres de Látex con longitud de 50 cm como mínimo. | Rango de error menor a ± 2 mmHg.
ACCESORIOS, CONSUMIBLES, PARTES, REPUESTOS Y OTROS COMPONENTES
7 | Accesorios a entregar | Debe entregar minimo 5 brazaletes para cada una de las diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso.
8 |  | Estuche protector para transporte.
SIGLAS UTILIZADAS
GMDN |  | Global Medical Device Nomenclature
UMDNS |  | Unique Medical Device Nomenclature System
UNSPSC |  | United Nations Standard Products and Services Code